## 包一（烟台）
序号 | 设备 | 预计采购数量 | 单位 | 配置要求 | 投标品牌 | 投标配置 | 不含税单价 | 不含税总价
1 | 烟台院区护理车 | 30 | 台 | 1、▲整车材质：整车采用铝合金、ABS塑胶材料，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒, 整车重量≤55KG 2、▲操作台面：实际操作台面（不含把手和键盘托）尺寸为≥400mm*400mm，台面离地高度≥950MM。工作台面及围挡采用一体成型铝合金或塑胶ABS抑菌材质。承重抗压性强， 耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线；台面带围挡，防止物品滑落 3、台面把手：工作台面具有与台面完全一体成型的全铝合金或ABS塑胶材料把手，坚固耐用 4、键盘托：配置键盘托，结实稳固耐用，操作使用方便； 5、鼠标托盘：配置鼠标托盘，尺寸≥100mm*100mm； 6、抽屉：配置≥4层抽屉，小抽屉≥2层，抽屉尺寸≥310mm（宽）*395mm（深）*100mm（高）；大抽屉≥2层，抽屉尺寸≥310mm（宽）*395mm（深）*150mm（高）； 抽屉表面材质为工程ABS材料或金属材质，内衬金属骨架，配置机械抽屉锁，可锁定抽屉 7、脚轮：4个超静音医用脚轮，2个前轮带刹车功能；脚轮具备静音、防静电、防缠绕、灵活等特性，符合医疗安规感染管控； 8、配件：黄色医用垃圾桶*1，普通垃圾桶*1；锐器盒支架*1；手消液支架x1；收纳盒*2 9、显示器固定支架：显示器固定支架支持单独≥120mm升降；支持俯角≥15°，仰角≥15°调节；支持横竖屏转换； 10、显示模块：尺寸≥21.5”，最佳分辨率≥1920x1080，内置双扬声器； 11、▲主机：CPU：性能不低于Intel i5四核八线程处理器 ；内存：≥8GB 内存；固态硬盘：容量≥128GB；操作系统：支持windows 10专业版及以上；网卡：支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac以上标准；接口：USB3.0≥2个；USB2.0≥2个；RJ45网口≥1个，HDMI≥1个 12、电源线：采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电，固定在车体上，防盗失； 13、▲电池性能：支持≥8小时续航时间 14、电池电芯：采用安全性高的磷酸铁锂材质，车规级安全保障，针刺不起火不爆炸，循环寿命次数≥2000次。 15、电池额定能量：≥300Wh 16、充电时间：充满电时间≤6小时 17、漏电保护：具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 18、电流电压保护：具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 19、电源显示：百分比显示,设备低电量报警 20、质保期：三年 |  |  |  | 0
2 | 烟台院区查房车 | 20 | 台 | 1、▲整车材质：整车采用铝合金、ABS塑胶材料，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒, 整车重量≤35KG 2、▲操作台面：实际操作台面（不含把手和键盘托）尺寸为≥410mm*410mm，台面离地高度≥950MM。工作台面及围挡采用一体成型铝合金或塑胶ABS抑菌材质塑胶ABS抑菌材质。承重抗压性强， 耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线；台面带围挡，防止物品滑落。配置气动升降系统，升降最大行程≥280mm。 3、台面把手：工作台面具有与台面完全一体成型的全铝合金或ABS塑胶材料把手，坚固耐用 4、键盘托：配置键盘托，结实稳固耐用，操作使用方便； 5、鼠标托盘：配置鼠标托盘，尺寸≥100mm*100mm； 6、脚轮：4个超静音医用脚轮，2个前轮带刹车功能；脚轮具备静音、防静电、防缠绕、灵活等特性，符合医疗安规感染管控； 7、配件：手消液支架x1； 8、显示器固定支架：显示器固定支架支持单独≥120mm升降；支持俯角≥15°，仰角≥15°调节；支持横竖屏转换； 9、显示模块：尺寸≥21.5”，最佳分辨率≥1920x1080，内置双扬声器； 10、▲主机：CPU：性能不低于Intel i5四核八线程处理器；内存：≥8GB 内存；固态硬盘：容量≥128GB；操作系统：支持windows 10专业版及以上；网卡：支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac以上标准；接口：USB3.0≥2个，USB2.0≥2个；RJ45网口≥1个，HDMI≥1个 11、电源线：采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电，固定在车体上，防盗失； 12、▲电池性能：支持≥8小时续航时间 13、电池电芯：采用安全性高的磷酸铁锂材质，车规级安全保障，针刺不起火不爆炸，循环寿命次数≥2000次。 14、电池额定能量：≥280Wh 15、充电时间：充满电时间≤6小时 16、漏电保护：具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 17、电流电压保护：具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 18、电源显示：百分比显示,设备低电量报警 19、质保期：三年 |  |  |  | 0
不含税价合计
税率
含税总价合计
工期
交货地点
质保期
使用寿命

## 包二（招远）
序号 | 设备 | 预计采购数量 | 单位 | 配置要求 | 投标品牌 | 投标配置 | 不含税单价 | 不含税总价
1 | 招远院区护理车 | 40 | 台 | 1、▲整车材质：整车采用铝合金、ABS塑胶材料，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒, 整车重量≤55KG 2、▲操作台面：实际操作台面（不含把手和键盘托）尺寸为≥400mm*400mm，台面离地高度≥950MM。工作台面及围挡采用一体成型铝合金或塑胶ABS抑菌材质。承重抗压性强， 耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线；台面带围挡，防止物品滑落 3、台面把手：工作台面具有与台面完全一体成型的全铝合金或ABS塑胶材料把手，坚固耐用 4、键盘托：配置键盘托，结实稳固耐用，操作使用方便； 5、鼠标托盘：配置鼠标托盘，尺寸≥100mm*100mm； 6、抽屉：配置≥4层抽屉，小抽屉≥2层，抽屉尺寸≥310mm（宽）*395mm（深）*100mm（高）；大抽屉≥2层，抽屉尺寸≥310mm（宽）*395mm（深）*150mm（高）； 抽屉表面材质为工程ABS材料或金属材质，内衬金属骨架，配置机械抽屉锁，可锁定抽屉 7、脚轮：4个超静音医用脚轮，2个前轮带刹车功能；脚轮具备静音、防静电、防缠绕、灵活等特性，符合医疗安规感染管控； 8、配件：黄色医用垃圾桶*1，普通垃圾桶*1；锐器盒支架*1；手消液支架x1；收纳盒*2； 9、显示器固定支架：显示器固定支架支持单独≥120mm升降；支持俯角≥15°，仰角≥15°调节；支持横竖屏转换； 10、显示模块：尺寸≥21.5”，最佳分辨率≥1920x1080，内置双扬声器； 11、▲主机 CPU：性能不低于Intel i5四核八线程处理器；内存：≥8GB 内存；固态硬盘：容量≥128GB；操作系统：支持windows 10专业版及以上；网卡：支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac以上标准；5G: 支持医院现有5G模块与WiFi兼容；接口：USB3.0≥2个，USB2.0≥2个；RJ45网口≥1个，HDMI≥1个 12、电源线：采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电，固定在车体上，防盗失； 13、▲电池性能：支持≥8小时续航时间 14、电池电芯：采用安全性高的磷酸铁锂材质，车规级安全保障，针刺不起火不爆炸，循环寿命次数≥2000次。 15、电池额定能量：≥300Wh 16、充电时间：充满电时间≤6小时 17、漏电保护：具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 18、电流电压保护：具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 19、电源显示：百分比显示,设备低电量报警 20、质保期：三年 |  |  |  | 0
2 | 招远院区查房车 | 20 | 台 | 1、▲整车材质：整车采用铝合金、ABS塑胶材料，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒, 整车重量≤35KG 2、▲操作台面：实际操作台面（不含把手和键盘托）尺寸为≥410mm*410mm，台面离地高度≥950MM。工作台面及围挡采用一体成型铝合金或塑胶ABS抑菌材质。承重抗压性强， 耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线；台面带围挡，防止物品滑落。配置气动升降系统，升降最大行程≥280mm。 3、台面把手：工作台面具有与台面完全一体成型的全铝合金或ABS塑胶材料把手，坚固耐用 4、键盘托：配置键盘托，结实稳固耐用，操作使用方便； 5、鼠标托盘：配置鼠标托盘，尺寸≥100mm*100mm； 6、脚轮：4个超静音医用脚轮，2个前轮带刹车功能；脚轮具备静音、防静电、防缠绕、灵活等特性，符合医疗安规感染管控； 7、配件：手消液支架x1； 8、显示器固定支架：显示器固定支架支持单独≥120mm升降；支持俯角≥15°，仰角≥15°调节；支持横竖屏转换； 9、显示模块：尺寸≥21.5”，最佳分辨率≥1920x1080，内置双扬声器； 10、▲主机 CPU：性能不低于Intel i5四核八线程处理器；内存：≥8GB 内存；固态硬盘：容量≥128GB；操作系统：支持windows 10专业版及以上；网卡：支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac以上标准 5G: 支持医院现有5G模块与WiFi兼容；接口：USB3.0≥2个，USB2.0≥2个；RJ45网口≥1个，HDMI≥1个 11、电源线：采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电，固定在车体上，防盗失； 12、▲电池性能：支持≥8小时续航时间 13、电池电芯：采用安全性高的磷酸铁锂材质，车规级安全保障，针刺不起火不爆炸，循环寿命次数≥2000次。 14、电池额定能量：≥280Wh 15、充电时间：充满电时间≤6小时 16、漏电保护：具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 17、电流电压保护：具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 18、电源显示：百分比显示,设备低电量报警 19、质保期：三年 |  |  |  | 0
不含税价合计
税率
含税总价合计
工期
质保期
使用寿命